## Slide 1: ПРИБОРНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ ТРИГГЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ГЕОСИСТЕМАХ
А.В.НИКОЛАЕВ1, И.П.БАШИЛОВ1, В.И.ОСИКА1, С.Ю.ЧЕРВЕНЧУК1, Ю.Н.ЗУБКО1, А.А.ВЕРЕЩАГИН1
Н.А.ЮДОЧКИН2, С.Г.ВОЛОСОВ2, С.А.КОРОЛЕВ2
1 - Институт физики земли РАН (ИФЗ РАН)
2 - Институт динамики геосфер РАН (ИДГ РАН)
Москва 2019

## Slide 2
  «Триггеры» в геосистемах, как правило, являются предшественниками аномалий морфологических характеристик природных процессов, происходящих на некотором «нормальном» фоне. Они наиболее отчетливо проявляются в кинематических характеристиках движения земли – сейсмических, деформационных и наклономерных.
  Задача аппаратурных наблюдений - контролировать компоненты «триггера», что требует создания аппаратурных средств и на их основе систем наблюдения различной конфигурации, применительно к условиям эксперимента, и методических основ обработки данных.

## Slide 3
Долговременная стабильность
Малые собственные шумы
Широкий динамический диапазон
Высокая линейность
Калибровка
Простота настройки и обслуживания
Надёжность
Совместимость с современными устройствами регистрации
По возможности малое энергопотребление
Сейсмические и деформационные наблюдения существенно различаются частотным диапазоном, что определяет некоторые качественные отличия, предъявляемые к приборам.
Общие требования

## Slide 4: Развитие СМ-3 и его характеристики
Основные Характеристики | Сейсмоприёмник СМ-3КВ и его модификации |  |  |  |  |  | 
 | СМ-3КВ |  | Электродинамичекие |  |  |  | 
 |  |  | СМ-3КВ-П | СМ-3КВ-2П | СМ-3Е | ТС-1 | ТС-3
Рабочий диапазон Частот, Гц | 0.5 – 100 |  | 0.5 – 40 | 0.5 – 40 | 0.01 – 20 | 0.5 – 40 | 0.01 – 20
Коэффициент преобразования В*с/м | 200 |  | Регулируемый |  |  |  | 
Динамический диапазон, не менее дБ | 120 |  |  |  |  |  | 
Разрешающая способность на 1Гц В*с/м не хуже | 10-9 |  |  |  |  |  | 
Выходной сигнал В | ±0.2 |  10 |  |  |  |  | 

## Slide 5: Виды исполнения постаментных приборов СМ-3
Трёхкомпонентный
Однокомпонентный

## Slide 6: Осложняющие факторы полевых работ

## Slide 7: Варианты исполнения однокомпонентных СМ-3
Сейсмоприемник СМ-3КВ-П
Сейсмоприемник СМ-3КВ-2П
Сейсмоприемник СМ-3Е

## Slide 8: Характеристики модулей нового поколения
Основные характеристики | СМ-3МС | СМ-6 | СМ-6МК | СМ-5 | СМ-6МШ
Рабочий диапазон, Гц | 0.5-40 |  |  | 0.05-40 | 0.02-30
Коэффициент преобразования В*с/м | 2000 |  |  | 200 | 500
Динамический диапазон, не менее дБ | 120 |  |  |  | 
Разрешающая способность на 1 Гц В*М/с , не хуже | 10-9 |  |  |  | 
Выходной сигнал В |  10 |  |  |  | 
ПРИМЕНЕНИЕ
Скважинное
Донное
Постаментное

## Slide 9: Испытания макетных образцов

## Slide 10: Постаментный СПТП

## Slide 11: Постаментные станции
ТС-5 и СТП-1
СМ-6МК и СМ-6МШ

## Slide 12: Скважинные сейсмоприемники
СМ-5С
СМ-6МК
СМ-3МС и СМ-3КВ-П

## Slide 13: Донные сейсмостанции
ЦДСС-2
ЦДСС-М
МДМ

## Slide 14: Характеристики донных сейсмостанций
 | ЦДСС-2 | МДМ | ЦДСС-М
Глубина погружения | До 6000 м | до 50 м (опция до 1000 м) | До 3000 м
Тип сейсмоприемника | СМ-6МШ | молекулярно-электронный | ТС-5Д
Режим преобразования | По скорости | По скорости | По скорости
Рабочий диапазон частот, Гц | 0,02 ÷ 30 | от 0,2 ÷ 50 | 0,05 ÷ 40
Коэффициент преобразования, В*с/м | 1000 |  | 
Динамический диапазон, не менее, Дб | 120 дБ |  | 
Выходное напряжение В | ±10 |  | 
Напряжение питания, В | 12 |  | 
Диапазон рабочих температур | -5 °C до +40 °C | -100С до + 600С | -10°C до +50 °C
Режим работы | Кабельный/автономный |  | 
Допустимый наклон | ± 20 ° от вертикали | Произвольный | ± 25 ° от вертикали
Габаритные размеры, мм | Ø 450 | Ø 250мм × H 250мм | Ø 500 × H 600
Масса, не более, кг | 40 Кг | 17 Кг | 80 Кг

## Slide 15: Деформационные наблюдения
Характеристики | 
Диапазон смещения | ±200 мкм
Погрешность | 0.1%
Разрешающая способность | 0.01 мкм
Диапазон рабочих температур | -40…+50 °С
ДК-200

## Slide 16: Сейсмонаклономерные наблюдения
Параметр | Сейсмометр | Велосиметр
Собственная частота маятника в воздухе, Гц | 2.4 | 2.4
Коэффициент демпфирования | 0.7 | 0.7
Рабочая частота, Гц | 2.5-30 | 2.5-30
Неравномерность АЧХ на краях диапазона, дБ | 2 | 2
Порог чувствительности | 10-4 мкм | 6*10-4 мкм/с
Динамический диапазон, дБ | 120 | 120
Поперечная чувствительность, % | 3 | 2
Дрейф «нуля» мкм/мес. | - | 0.03
Температурный коэф., мкм/°С | 0.3 | 0.2
Долговременная стабильность характеристик за 3 года, % | 5 | 5
Сейсмоприемник с чувствительным элементом из кварцевого стекла

## Slide 17: Наклономерные наблюдения
Динамический диапазон | ±10800’’ угл.сек.(±3°)
Разрешающая способность | 0.01”
Типовая погрешность | 0.2% в диапазоне ±7200” угл.сек. (±2°)
Температурная погрешность | 0.2”/°C
ИН-120

## Slide 18: Заключение
Развитие этого направления работ мы видим в дальнейшем улучшении приборно-методических средств с использованием новых технологий, материалов, комплектующих и в совершенствовании алгоритмов обработки и программного обеспечения геофизических сигналов. Это позволит более эффективно решать не только задачи изучения триггерных эффектов, но и решению проблем общей и военно-прикладной сейсмологии

## Slide 19: Благодарю за внимание

## Slide 21
Геофизиеское поле | Наклоны земной поверхности | Относит. Вертикальные деформации | Линейные деформации | Вариации уровня жидкости в скважинах | Атмосферное давление | Температура
Тип прибора | Наклономер | Гидростатический нивелир | деформометр | Датик уровня | Барометр | Термометр
марка | НМД-Ш, (НК) | ГН | КД-Ч | ДУ | ДА | ДТ
динамический диапазон | ±1, (±10) угл.мин. | ±5 мм | ±0.1 мм (абс.) | ±5 м | 90000-110000 Па | от -30 до +50 °С
разрешение | 0.1, (1.0) угл. Мсек | 50 ангстрем | 1 Ангстрем | 0.1 мкм | 0.3 Па | 0.003 °С
Условия установки | Штольни, тоннели, фундаменты, влажность до 100% | Штольни, тоннели, фундаменты, траншея влажность до 100% | Штольни, тоннели, фундаменты, траншея влажность до 100% | скважина диметром более 90 мм |  | 
База измерений |  | До 300 метров | До 300 метров | Глубина до 300 метров |  |